|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  | **Мінімальні вимоги** |
|  | Режим керування | Напівавтоматичний |
|  | Форма імпульсу | біфазний, експонентна форма |
|  | Енергія розряду для дорослих | від 95 до 350 Дж |
|  | Імпеданс пацієнта | від 25 до 175 Ом |
|  | Автоматичне налаштування енергії відповідно імпедансу пацієнта | Так |
|  | Автоматична відміна розряду при зміні ритму  | Так |
|  | Голосовий супровід | Українська мова, розширені голосові інструкції з СЛР |
|  | Збереження даних проведення реанімації у пам’яті приладу | не менше 90 хв. |
|  | Можливість передачі та збереження даних на ПК | Так |
|  | USB порт для передачі збережених даних на ПК | Так |
|  | Відображення на дисплеї | - текстові підказки;- кількість виконаних розрядів;- таймер СЛР |
|  | Наявність індикації: | - стану батареї;- стану електродів;- готовності до роботи |
|  | Вбудована автоматична синхронізація | Так |
|  | Визначення імпульсів кардіостимулятора | Так |
|  | Електроди для дефібриляції з пристроєм зворотного зв’язку для серцево-легеневої реанімації | одноразові, самоклеючі, неполяризовані |
|  | Термін зберігання електродів | не менше 24 місяців |
|  | Акумулятор | літієвий, що не перезаряджається |
|  | Термін експлуатації акумулятора | не менше 4 років |
|  | Ємність акумулятора | не менше 400 розрядів |
|  | Час від початку аналізу серцевого ритму до готовності нанесення розряду | не більше 15 с |
|  | Автоматична самодіагностика приладу | Так |
|  | Індикація готовності до реанімації на передній панелі приладу | Так |
|  | Відповідність стандартам: |  |
|  | - сертифікат відповідності ДП «Укрметртестстандарт» | наявний |
|  | - директива 93/42/EEC, маркування CE | відповідає |
|  | - EN 1789 | відповідає |
|  | - електрична безпека згідно IEC 60601-1 | відповідає |
|  | Захист від проникнення пилу та вологи | не нижче IP55 |
|  | Стійкість до падіння: MIL-STD 810G-, 516,6 (Процедура IV) для падіння з висоти 1.22 м. | відповідає |
|  | Стійкість до потрясінняMIL-STD 810G-, 516,6 (Процедура 1) | відповідає |
|  | Стійкість до вібрації (синусоідальна та випадкова) MIL-STD 810G-, 514,6 (Процедура 1, Категорія 24) | відповідає |
|  | Обов’язкова комплектація: |
|  | - дефібрилятор | Так |
|  | - дефібриляційні електроди для дорослих з пристроєм зворотного зв’язку для серцево-легеневої реанімації | Так |
|  | - додаткоий комплект дефібриляційних електродів для дорослих | Так |
|  | - захисна сумка для транспортування | Так |
|  | - програмне забезпечення для перегляду збереженої інформації | Так |
|  | - інструкція користувача українською мовою | Так |
|  | Гарантія  | щонайменше 5 років |

**Кількість:** 3 комплекти

**Адреса доставки:**

м. Київ, вул. Лаврська, 16, Офіс УВКБ ООН